PLAYBOOK TÉCNICO DE EXECUÇÃO

# Calibração de analisador
cromatográfico on-line

Agilent 490 Micro GC  |  CAL-1211

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Objetivo | Executar e documentar a verificação/calibração do analisador com gás certificado, preservando a configuração e a rastreabilidade. |
| Escopo | Inspeção, baseline, conexão do gás, estabilização, corridas, avaliação, registro e retorno à operação. Não inclui reparo interno. |
| Condição operacional | A confirmar com Operação: medição congelada/transferida, fluxo de calibração liberado e intervenção autorizada. |
| Equipe de referência | 1 técnico de medição + 1 técnico de laboratório (CAL-1211). |
| Duração | 3 h de mão de obra (CAL-1211). A estabilização indicada no documento-base é de no mínimo 6 h; planejar a janela total. |
| Local / tag / nº de série | A preencher antes da execução. |

# Resultado final esperado

Analisador disponível, sem falhas críticas ou fatais ativas e com comunicação estável.

Resultados avaliados contra o método aprovado e os requisitos de confirmação metrológica.

Configuração original preservada ou alteração formalmente aprovada e registrada.

CROM-M-01, certificado do gás, dados brutos, cromatogramas e registro da ordem de serviço anexados.

REGRA DE LIBERAÇÃO Não iniciar sem identificar positivamente equipamento, método, gás de calibração, concentrações certificadas e critério de aceitação vigente.

# 1. Liberação e controle do trabalho

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Execução técnica | Executar etapas, registrar baseline, dados e desvios. |
| Laboratório | Confirmar certificado, mistura, validade e rastreabilidade do gás. |
| Operação / liberação | Autorizar intervenção, congelamento/transferência e retorno ao serviço. |
| Supervisão técnica | Aprovar método, critérios, desvios e alterações. |
| Encerramento | Validar registros e fechar PT/WO conforme sistema local. |

## Pré-requisitos

| Verificação | Critério para prosseguir | Resp. | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| PT e análise de risco | Emitidas, comunicadas e barreiras implantadas. | Liberação | ☐ |
| Tag e configuração | Equipamento e canais confirmados no campo e no CDS. | Execução | ☐ |
| Impacto da medição | Congelamento/transferência autorizado e partes informadas. | Operação | ☐ |
| Gás de calibração | Certificado válido; componentes/faixas compatíveis com o método. | Laboratório | ☐ |
| Gás de arraste | Tipo corresponde à configuração; suprimento seco e limpo. | Execução | ☐ |
| Instrumentos de teste | Identificados, adequados e com calibração válida. | Execução | ☐ |
| Backup | Método, fatores, integração e configuração exportados. | Execução | ☐ |

## Riscos críticos e barreiras

| Risco | Barreira obrigatória | Parar quando |
| --- | --- | --- |
| Gás inflamável / pressurizado | Ventilação, teste de vazamento, conexões compatíveis e controle da fonte. | Vazamento, atmosfera insegura ou pressão não controlada. |
| Superfície quente | Confirmar temperatura antes de tocar linhas aquecidas. | Temperatura incompatível com a intervenção. |
| Perda de medição | Autorização e comunicação contínua com Operação. | Comunicação perdida ou impacto não previsto. |
| Alteração indevida | Backup e dupla verificação antes de aplicar método/fator. | Valor original ausente ou alteração não autorizada. |

# 2. Recursos e baseline

| Item | Especificação mínima | Finalidade / verificação |
| --- | --- | --- |
| Laptop + CDS | Software e licença compatíveis; cabo/rede disponível. | Conectar, exportar backup e executar sequência. |
| Gás de calibração | Mistura certificada, dentro da validade e compatível com o método. | Conferir certificado, lote, pressão e concentrações. |
| Gás de arraste | He/H₂/N₂/Ar conforme configuração; pureza mín. 99,999%. | Pressão de entrada 550 ± 10 kPa (80 ± 1,5 psi), manual p. 21/33. |
| Regulador e linhas | Regulador de dois estágios; tubing metálico limpo para GC. | Não usar tubing plástico; testar vazamento. |
| Filtro externo | Elemento de 5 µm e conexões adequadas. | Conferir sentido, condição e ausência de umidade. |
| Registros | CROM-M-01, WO e meios para fotos/PDF. | Garantir rastreabilidade antes, durante e depois. |

## Registro da condição inicial

Fotografar equipamento, tag, cilindros, reguladores, conexões e posição das válvulas.

Registrar nº de série, canais, método ativo, versão de software/firmware, IP e estado da comunicação.

Exportar configuração, fatores de resposta, tabela de componentes, integração e último cromatograma válido.

Registrar LEDs, alarmes, pressões, temperaturas, fluxo selecionado e valores vistos no CDS/sistema de controle.

Inspecionar cabos, tubing, filtros, aterramento, ventilação e sinais de vazamento/condensação.

BASELINE CONFIRMADA ☐ Identificação positiva ☐ Backup legível ☐ Condição registrada ☐ Impacto operacional controlado ☐ Autorização para prosseguir

| Vista frontal | Vista traseira |
| --- | --- |

Figuras adaptadas do Agilent 490 Micro GC User Manual, p. 17–18.

# 3. Execução passo a passo

| # | Ação de campo | Como executar | Resultado / evidência | Parar quando |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar liberação | Revisar PT, risco, tag, impacto e comunicação. | Autorização registrada. | Barreira ausente ou escopo divergente. |
| 2 | Validar o gás certificado | Conferir lote, validade, componentes, incertezas e concentrações contra o método. | Certificado anexado e compatibilidade confirmada. | Componente/faixa incompatível ou certificado inválido. |
| 3 | Confirmar o gás de arraste | Comparar tipo físico com configuração do CDS. Confirmar 550 ± 10 kPa e pureza mín. 99,999%. | Tipo, pressão e pureza registrados. | Tipo divergente, vazamento ou pressão instável. |
| 4 | Inspecionar a linha de amostra | Confirmar linha aberta/desobstruída, filtro correto, ausência de líquido e vent seguro. | Foto e inspeção registradas. | Obstrução, umidade/condensação ou descarga insegura. |
| 5 | Registrar e exportar o baseline | Salvar método, fatores, integração, alarmes e cromatograma anterior. | Pacote de backup recuperável. | Backup incompleto ou ilegível. |
| 6 | Conectar o laptop | Usar LAN/cabo autorizado; abrir a sessão on-line e confirmar instrumento/canais. | Comunicação estável e equipamento correto. | Conexão intermitente ou instrumento incorreto. |
| 7 | Selecionar o fluxo de calibração | Com Operação ciente, posicionar a seleção conforme P&ID/método aprovado. | Fluxo correto confirmado por dois meios. | Posição duvidosa ou impacto não autorizado. |
| 8 | Estabilizar o sistema | Aplicar o método aprovado. Aguardar no mínimo 6 h conforme CAL-1211 e até o estado Ready/condições estáveis. | Tendências e horários de início/fim registrados. | Erro crítico/fatal ou instabilidade sem causa conhecida. |

HOLD POINT HP-01 Antes de executar corridas de calibração: confirmar baseline, certificado, fluxo correto, estabilidade e autorização da supervisão técnica.

# 3. Execução passo a passo — continuação

| # | Ação de campo | Como executar | Resultado / evidência | Parar quando |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Executar a sequência | Executar a sequência de calibração definida no método aprovado. Quando aplicável ao checkout, usar ao menos 3 corridas (manual p. 41). | Dados brutos e cromatogramas salvos. | Corrida abortada, pico não identificado ou condição fora do método. |
| 10 | Avaliar o cromatograma | Verificar baseline, retenção, integração, identificação e separação dos picos contra o método/histórico. | Avaliação por canal registrada. | Coeluição indevida, ruído/deriva ou identificação duvidosa. |
| 11 | Calcular o desempenho | Comparar resultado com valor certificado e calcular erro/repetibilidade pelo requisito metrológico vigente. | Planilha/relatório rastreável. | Critério ausente ou resultado reprovado. |
| 12 | Decidir sobre ajuste | Se aprovado, não alterar fatores. Se reprovado, diagnosticar antes de ajustar. Registrar valor original e obter autorização. | Decisão e justificativa registradas. | Causa desconhecida ou ajuste não autorizado. |
| 13 | Aplicar ajuste autorizado | Alterar somente o parâmetro aprovado; salvar versão anterior e nova. | Rastreabilidade antes/depois. | Alteração irreversível sem backup. |
| 14 | Repetir e validar | Executar nova sequência e reavaliar todos os canais/componentes afetados. | Resultado final dentro do critério aprovado. | Falha persistente ou efeito adverso em outro componente. |
| 15 | Restaurar a operação | Retornar fluxo, modo e interfaces conforme alinhamento com Operação. Confirmar valores coerentes. | Aceite da Operação registrado. | Alarme ativo, comunicação instável ou valor incoerente. |
| 16 | Encerrar e anexar registros | Concluir CROM-M-01; anexar certificado, cromatogramas e PDF da calibração ao WO/AMOS. | Pacote final completo e pendências abertas. | Evidência ausente ou desvio sem tratamento. |

## Conexão do filtro externo

No conjunto do manual: apertar manualmente e depois mais 1/8 de volta com chave 7/16 pol.; orientar a seta da parte fêmea para a conexão do Micro GC. Confirmar aplicabilidade à instalação local. Fonte: manual, p. 46.

# 4. Hold points e aceitação

| Hold point | Condição | Evidência | Autorização |
| --- | --- | --- | --- |
| HP-01 | Baseline, gases, fluxo e estabilidade confirmados. | Checklist + certificado + backup. | Supervisão técnica |
| HP-02 | Qualquer ajuste de fator, integração ou método. | Resultado reprovado + diagnóstico + valor original. | Aprovador de alteração |
| HP-03 | Retorno ao fluxo de processo/automático. | Resultados finais + ausência de falha crítica. | Operação |
| HP-04 | Encerramento da atividade. | CROM-M-01 e pacote de registros completo. | Responsável pelo encerramento |

## Critérios de aceitação

| Item | Critério | Método / registro |
| --- | --- | --- |
| Gás de calibração | Certificado válido e mistura compatível com o método. | Certificado e conferência do laboratório. |
| Condições do instrumento | Estado Ready e sem erro classe 2/3. | Status do CDS, LEDs e log de erros. |
| Cromatograma | Picos identificados, integrados e separados conforme método aprovado/histórico aceito. | Cromatogramas por canal. |
| Erro e repetibilidade | Critério a confirmar antes do início da atividade no Guia Técnico de Medição/método vigente. | Cálculo e relatório de confirmação metrológica. |
| Configuração | Original restaurada ou alteração formalmente aprovada e rastreada. | Comparativo de backup. |
| Retorno | Comunicação estável, valores coerentes e aceite da Operação. | Tendência, tela e assinatura/registro. |

STOP WORK Interromper imediatamente diante de identificação duvidosa; condição diferente da prevista; pressão/temperatura/energia não controlada; atmosfera insegura; vazamento; perda de comunicação; divergência documental; instrumento de teste inadequado; resultado fora do limite sem causa conhecida; mudança de escopo; risco de dano; improvisação; ou ausência de responsável autorizado. Retomar somente após avaliar, registrar e autorizar formalmente.

## Referência rápida de falhas

| Indicação | Interpretação / resposta |
| --- | --- |
| Ready apagado | Sistema não pronto: verificar status do CDS, condições do método e estabilização. |
| Error piscando | Erro presente: consultar log e classificação. Não aceitar com classe 2/3. |
| Pressão baixa | Manual: abaixo de 35 kPa gera aviso; verificar suprimento. Não confundir com pressão de entrada especificada. |
| Falha de calibração do TCD | Erro classe 2 no manual; interromper e encaminhar diagnóstico autorizado. |

# 5. Diagnóstico e retorno à operação

| Sintoma | Verificar primeiro | Se normal | Se anormal / bloqueio |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado deslocado | Certificado, unidade, componente, fluxo selecionado e integração. | Comparar retenção/fator com backup. | Corrigir somente identificação/configuração autorizada; bloquear se causa incerta. |
| Baixa repetibilidade | Pressão, vazamento, umidade, filtro, estabilidade e linha desobstruída. | Repetir sequência controlada. | Eliminar causa externa; não ajustar fator para mascarar instabilidade. |
| Pico ausente/coeluído | Mistura, canal, tabela de componentes, retenção e método. | Comparar com histórico e checkout. | Bloquear ajuste sem diagnóstico e aprovação. |
| Sem comunicação | Energia, LEDs, cabo, IP/sub-rede e sessão CDS. | Reconectar sem alterar configuração. | Bloquear reset de IP/reinicialização sem autorização. |
| Error ativo | Classe, código, canal e hora no log. | Tratar conforme manual e repetir verificação. | Classe 2 para a corrida; classe 3 com shutdown: não prosseguir. |

## Checklist de retorno

| ☐ | Confirmação | ☐ | Confirmação |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Ferramentas e materiais removidos. | ☐ | Tubing, tampas e conexões reinstalados. |
| ☐ | Válvulas na posição autorizada. | ☐ | Isolamentos removidos conforme liberação. |
| ☐ | Parâmetros restaurados/aprovados. | ☐ | Alarmes analisados e normalizados. |
| ☐ | Comunicação estável. | ☐ | Valores coerentes em campo/controle. |
| ☐ | Operação informada e aceite registrado. | ☐ | Área limpa; pendências registradas. |
| ☐ | Evidências anexadas. | ☐ | Responsáveis e horários identificados. |

SISTEMA APTO PARA RETORNO À OPERAÇÃO ☐ Critérios atendidos ☐ HP-03 liberado ☐ Operação aceitou ☐ Condição final registrada

## Registros obrigatórios

Fotos antes/depois; tag, cilindros, reguladores e conexões.

Certificado do gás e dos instrumentos utilizados.

Valores certificados, encontrados, aplicados e resultados calculados.

Cromatogramas e dados brutos de todas as corridas utilizadas.

Configurações e fatores originais/finais; alarmes e logs.

Desvios, diagnóstico, ações autorizadas, peças e pendências.

Pessoas, data/horário, condição operacional, documentos consultados e aceite final.

# 6. Pontos a confirmar antes da emissão

| Lacuna | Fonte / responsável para confirmação | Bloqueia |
| --- | --- | --- |
| Tag, local, configuração e nº de série do Micro GC. | Cadastro, folha de dados e inspeção de campo. | Execução |
| Método aprovado, canais, componentes e tempos de retenção. | CDS, IOM específica e responsável técnico. | Corridas |
| Mistura, concentrações e incerteza do gás. | Certificado vigente e Laboratório. | Execução |
| Critério de erro, repetibilidade e regra de ajuste. | Guia Técnico de Medição / confirmação metrológica. | Aceitação |
| Pressão dos gases de calibração/amostra e limites de troca de cilindro. | Projeto, datasheet/IOM e responsável técnico. | Conexão |
| P&ID, posição de válvulas e destino dos vents. | Documentação as-built e Operação. | Intervenção |
| Estratégia de congelamento/transferência da medição. | Procedimento operacional e Operação. | Liberação |
| Compatibilidade com área classificada e requisitos de EPI. | Classificação de área, PT e análise de risco. | Acesso |
| Software, credenciais, IP e permissões para backup/ajuste. | Administração do CDS / automação. | Conexão/ajuste |

## Encerramento executivo

| Campo | Registro final |
| --- | --- |
| Atividade executada | ____________________________________________________________ |
| Resultado obtido | ____________________________________________________________ |
| Critérios atendidos | ☐ Sim ☐ Não ☐ Parcial ¦ Evidência: __________________________ |
| Desvios pendentes | ____________________________________________________________ |
| Condição atual | ☐ Em operação ☐ Indisponível ☐ Operação restrita |
| Ação futura / responsável | ____________________________________________________________ |

## Referências utilizadas

CAL-1211 (PT-BR) — Calibrar analisador cromatógrafo gasoso on-line.

Agilent 490 Micro GC User Manual, G3581-90001, 6ª ed., 2017.

Agilent 490 Micro GC Solution Data Sheet, 5991-6034EN, 2017.

CROM-M-01 — History Template; Guia Técnico de Medição e documentos locais citados no CAL-1211 (a disponibilizar).

Nota de controle: este playbook consolida as fontes fornecidas. Dados dependentes da unidade permanecem marcados para confirmação antes da emissão/aprovação.